ООО «РАПИД БИО», 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Свердлова 13А, офис 4,

LHAP100

Место производства: ООО «РАПИД БИО», 121205, г. Москва, территория инновационного центра

Варианты исполнения Комплект № 5, 6, 7, 8, 10, 11 предназначены для исследования 25 образцов биоматериала;

Варианты исполнения Комплект № 12, 13 предназначены для исследования 30 образцов биоматериала.

  - Область применения медицинского изделия

Клиническая лабораторная диагностика, включая, но не ограничиваясь: медицинские организации, учрежде- ния, клинико-диагностические лаборатории, частные медицинские центры и некоммерческие организации, мобильные лабораторные пункты, фельдшерско-акушерские пункты, а также другие, в том числе научно-ис- следовательские, учреждения, имеющие лицензию на оказание медицинских услуг.

графический анализ, экспресс-анализ, клинический».

1.13. Перечень рисков, идентифицированных в процессе анализа риска

Риски применения набора реагентов «РАПИД-ВИЧ-АГ/АТ-ИХА» проанализированы в соответствии с ГОСТ ISO 14971-2021.

Все риски, связанные с изделием, снижены до приемлемого уровня с помощью мер управления риска- ми. В области недопустимой зоны риски не выявлены.

Польза набора реагентов «РАПИД-ВИЧ-АГ/АТ-ИХА» превалирует над рисками для пациента, произво- дящего и эксплуатирующего персонала, третьих лиц и окружающей среды. Полный остаточный риск

2.3. Информация о наличии в медицинском изделии лекарственных средств, материалов животно- го и (или) человеческого происхождения

В состав Набора реагентов «РАПИД-ВИЧ-АГ/АТ-ИХА» не входят лекарственные препараты и фарма- цевтические субстанции.

Медицинское изделие изготовлено без использования материалов человеческого происхождения. Перечень материалов животного происхождения:

— антитела козы к иммуноглобулинам мыши.

2.4. Потенциально инфекционный материал, содержащийся в медицинском изделии:

+7 495 105 99 16, info@rapidbio.ru, www.rabidbio.ru. «Сколково», ул. Большой бульвар, 42с1, пом. 179, 180.

РАПИД-ВИЧ-АГ/АТ-ИХА

Инструкция по применению

Медицинского изделия для диагностикиin vitro

- НАЗНАЧЕНИЕ

  - Полное наименование медицинского изделия

Набор реагентов «Экспресс-тест для одновременного качественного выявления антигена p24 ВИЧ-1 и анти- тел к ВИЧ 1 и 2 типов в сыворотке, плазме и цельной крови человека методом иммунохроматографического анализа «РАПИД-ВИЧ-АГ/АТ-ИХА» для диагностики in vitro, в вариантах исполнения»

по ТУ 21.20.23-020-44090553-2023, далее по тексту «РАПИД-ВИЧ-АГ/АТ-ИХА».

  - Назначение медицинского изделия

Набор реагентов «РАПИД-ВИЧ-АГ/АТ-ИХА» предназначен для качественного одновременного выявления антител к вирусу иммунодефицита человека 1-го и 2-го типов (ВИЧ-1/ВИЧ-2), а также свободного, не свя- занного в иммунных комплексах, антигена p24 ВИЧ-1 в образцах сыворотки, плазмы и цельной (капиллярной и венозной) крови методом иммунохроматографического анализа.

Набор предназначен только для профессионального использования в качестве вспомогательного средства при диагностике ВИЧ.

  - Состав медицинского изделия

| Состав комплекта | Компонентов в наборе, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Комплект № 1 | Комплект № 2 | Комплект № 3 | Комплект № 4 | Комплект № 5 | Комплект № 6 | Комплект № 7 | Комплект № 8 | Комплект № 9 | Комплект № 10 | Комплект № 11 | Комплект № 12 | Комплект № 13 |
| Тест-картридж для одновременного выявления антигена р24 ВИЧ-1 и антител к ВИЧ-1/ВИЧ-2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 25 | 25 | 30 | 30 |
| Пластиковая пробирка с насадкой-капельницей с буферным раствором | 1 х 0,15 мл | 1 х 0,15 мл | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Флакон-капельница с буферным раствором | – | – | 1 х 2,0 мл | 1 х 2,0 мл | 1 х 5,0 мл | 1 х 5,0 мл | 2 х 2,0 мл | 2 х 2,0 мл | 1 х 2,0 мл | 1 х 5,0 мл | 2 х 2,0 мл | 1 х 5,0 мл | 3 х 2,0 мл |
| Пипетка одноразовая (Изделия для лабораторных исследований из полимерных материалов: пипетки серологические и для пере- носа жидкостей (Пастера), РУ № ФСЗ 2012/11857) | 1 | 1 | 10 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | – | – | – | – | – |
| Скарификатор одноразовый (Ланцеты (скарификаторы) Acti-lance, Prolance РУ № ФСЗ 2009/04308) | 1 | – | 10 | – | 25 | – | 25 | – | – | – | – | – | – |
| Скарификатор одноразовый (Инструменты медицинские колющие: скарификатор, РУ ФСЗ 2011/09783) | – | 1 | – | 10 | – | 25 | – | 25 | – | – | – | – | – |
| Салфетка антисептическая (Салфетки антисептические из бумажного текстилеподоб- ного материала стерильные «М.К. Асептика» спиртовые (70% этиловый спирт) по ТУ 9393-001-51276525-00, РУ № ФСР 2009/05438) | 1 | 1 | 10 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | – | – | – | – | – |
| Инструкция по применению | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Количество анализируемых образцов биологического материала:

Варианты исполнения Комплект № 1, 2 предназначены для исследования 1 образца биоматериала; Варианты исполнения Комплект № 3, 4, 9 предназначены для исследования 10 образцов биоматериала;

Только для профессионального использования. Только для диагностики in vitro.

  - Показания и противопоказания к применению

Предназначен для однократного применения по назначению. Противопоказания и возможные побочные действия отсутствуют.

  - Потенциальные потребители

Медицинское изделие применяется специалистами: врачи, в том числе врач клинической лабораторной диагностики, врач-инфекционист, врач общей практики; средний медицинский персонал, в том числе меди- цинский лабораторный техник, процедурная сестра.

  - Клиническое значение

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) – вирус семейства ретровирусов, который поражает клетки иммунной системы человека, имеющие на своей поверхности рецептор CD4 (моноциты, макрофаги, Т-хелперы, клетки Лангерганса, микроглиоциты). В результате вирус вызывает медленно прогрессирующее заболевание - ВИЧ- инфекцию. Самой поздней стадией ВИЧ-инфекции является синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) [1, 2, 3].

ВИЧ-1 – наиболее распространенный тип вируса, чаще всего встречающийся в России, США, Европе, Японии и Австралии [1, 2, 4, 5].

ВИЧ-2 – более редкий тип, распространенный преимущественно в Западной Африке [2, 4, 5].

Обследование на ВИЧ, в том числе, основано на выявлении в крови антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2 посредством реакции антиген-антитело [6, 7, 8, 9], которые вырабатываются в достаточном количестве для определения

тест-системой через 2-8 недель с момента заражения [10, 11, 12].

При этом определение в крови вирусного антигена – капсидного белка р24 ВИЧ-1, появляющегося в крови раньше, чем антитела, позволяет выявлять острую ВИЧ-инфекцию, что является критически важным с со- циальной и эпидемиологической точек зрения [13, 14, 15]. Таким образом, период между заражением и обнаружением инфекции может быть сокращен до 2-4 недель при условии использования одновременного тестирования на антиген и антитела к ВИЧ.

После периода сероконверсии выработанные антитела начинают связываться с антигеном, в результате чего тест на антитела к ВИЧ будет положительным, а тест на антигенный капсидный белок p24 ВИЧ-1 – отрица- тельным. Однако спустя некоторое время в крови определяются и антитела, и антиген одновременно. На терминальной стадии СПИД может регистрироваться отрицательный результат теста на антитела к ВИЧ, так как нарушается механизм выработки антител. При этом содержание антигена p24 ВИЧ-1 неуклонно нарас- тает [16, 17, 18].

Таким образом, одновременное выявление белка p24 ВИЧ-1 и антител к ВИЧ способно оптимизировать диагностику ВИЧ-инфекции [19, 20].

  - Принцип действия

Набор реагентов «РАПИД-ВИЧ-AГ/АТ-ИХА» представляет собой качественный иммунохроматогра- фический тест для одновременного выявления антигена p24 ВИЧ-1 и антител к ВИЧ 1 и 2 типов в сыворотке, плазме и цельной крови человека. Принцип работы теста основан на иммунохимическом методе определения аналита.

Анализируемый биологический образец вносится в окно для внесения образца. Благодаря капилляр- ным силам он продвигается по тестовой полоске, смешиваясь одновременно с конъюгатом коллоидно- го золота со специфическими антигенами ВИЧ и с конъюгатом латексных частиц с моноклональными антителами к капсидному белку p24 ВИЧ-1.

Далее эта смесь мигрирует по нитроцеллюлозной мембране к тестовым зонам с иммобилизованными там рекомбинантными антигенами (зона определения антител) и антителами анти-p24 (зона опре- деления антигена).

Если в образце имеются антитела к ВИЧ-1 и/или ВИЧ-2, они первоначально связываются со специфи- ческими антигенами конъюгата коллоидного золота, а затем, протекая в тестовую зону, – и с иммоби- лизованными там рекомбинантными антигенами. Эти комплексы накапливаются и образуют видимую цветную полосу в зоне (АТ) учета антител ВИЧ. Если в образце отсутствуют антитела к ВИЧ-1 и/или ВИЧ-2, то окрашивания в этой зоне наблюдаться не будет.

Если в образце имеются свободные, не связанные с антителами, антигены p24 ВИЧ-1, то они пер- воначально связываются со специфическими анти-p24 антителами конъюгата латексных частиц, а затем, протекая в тестовую зону (АГ), – и с иммобилизированными там специфическими антителами. Эти комплексы накапливаются и образуют видимую цветную полосу в зоне (АГ) учета антигена ВИЧ. Если в образце отсутствует антигены p24 ВИЧ-1, то окрашивания в этой зоне наблюдаться не будет.

Изделие содержит полосу встроенного контроля, которая предназначена для подтверждения правиль- ности работы изделия.

  - Информация о стерильности

Набор имеет стерильные компоненты – скарификатор одноразовый и салфетка антисептическая, сте- рилизованные радиационным методом.

  - Описание измерительных характеристик и программного обеспечения

Не применимо.

Набор реагентов «РАПИД-ВИЧ-АГ/АТ-ИХА» не автоматизирован и не содержит программного обеспечения.

  - Популяционные, демографические аспекты применения медицинского изделия Предназначен для обследования всех групп населения. Популяционные, демографические особенно- сти применения медицинского изделия отсутствуют.

  - Классификация медицинского изделия

Изделие применяется в качестве вспомогательного средства в диагностике in vitro.

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности ОКПД2-21.20.23.110.

Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией (по Приказу Минздрава России от 06.06.2012 N 4н) – 3.

Вид медицинского изделия – 110170 «ВИЧ1/ВИЧ2 антигены/антитела ИВД, набор, иммунохромато-

является допустимым.

- ХАРАКТЕРИСТИКА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Таблица 1

| Наименование показателя | Параметры и характеристики |
| --- | --- |
| 1. Внешний вид |  |
| 1.1. Тест-картридж для одновре- менного выявления антигена p24 ВИЧ-1 и антител к ВИЧ-1/ВИЧ-2 | Пластиковый контейнер прямоугольной формы с двумя отверстиями, в который помещена тест-полоска. Упакован в фольгированный пакет с осушителем. |
| 1.2. Пластиковая пробирка с насадкой-капельницей с буферным раствором | Пластиковая пробирка с насадкой-капельницей, содержащая 0,15 мл буферного раствора (прозрачная или слегка опалесцирующая жидкость без запаха) (Комплекты № 1, 2) |
| 1.3. Флакон-капельница с буферным раствором | Пластиковый флакон-капельница с завинчивающейся крышкой, содержащий буферный раствор (прозрачная или слегка опалесциру- ющая жидкость без запаха) в объемах: — 2,0 мл (Комплекты № 3, 4, 7, 8, 9, 11, 13) — 5,0 мл (Комплекты № 5, 6, 10, 12) |
| 1.4. Пипетка одноразовая | Изделия для лабораторных исследований из полимерных матери- алов: пипетки серологические и для переноса жидкостей (Пастера), РУ № ФСЗ 2012/11857 (производитель Нинбо Гритмед Медикал Инструментс Ко., Лтд.», Китай), (Комплекты № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) |
| 1.5. Скарификатор одноразовый | Ланцеты (скарификаторы) Acti-lance, Prolance однократного примене- ния. Ланцет (скарификатор) Prolance Normal Flow однократного при- менения (21 G, 1.8 мм игла), РУ № ФСЗ 2009/04308 (производитель «Эйч-Ти-Эл-СТРЕФА С.А.», Польша), (комплекты № 1, 3, 5, 7). Инструменты медицинские колющие: Скарификатор, РУ № ФСЗ 2011/09783 (производитель Янченг Хуида Медикл Инструменте Ко., Лтд.», Китай), (Комплекты № 2, 4, 6, 8) |
| 1.6. Салфетка антисептическая | Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного матери- ала стерильные «М.К. Асептика» спиртовые (70% этиловый спирт) по ТУ 9393-001-51276525-00, РУ № ФСР 2009/05438 (производитель ООО «М.К. Асептика», Россия), (Комплекты № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) |
| 2. Технические характеристики |  |
| 2.1. рН буферного раствора | от 7,5 до 8,0 |
| 2.2. Время достижения визуальных результатов (после внесения образца), мин | 8 |
| 2.3. Время, в течение которого сохраняются стабильные визуальные результаты (после внесения образца), мин | 50 |
| 2.4. Отрицательный контроль | Появление в тестовом окне только контрольной полосы «С» |
| 2.5. Положительный контроль | Появление в тестовом окне окрашенных полос: контрольной полосы «С» и тестовых полос «АГ» и «АТ» |
| 2.6. Чувствительность* | 100 %. |
| 2.7. Предел обнару- жения p24 ВИЧ-1 | 2 МЕ/мл |
| 2.8. Предел обнаружения антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2 | Разведение 1/2560 контрольного образца стандартной панели пред- приятия (СПП «РАПИД-ВИЧ-АГ/АТ-ИХА») |
| 2.9. Специфичность* | 100 % |
| 2.10. Воспроизводимость | 100% |

*Параметры, определенные с использованием контрольных образцов стандартной панели предприятия (СПП

«РАПИД-ВИЧ-АГ/АТ-ИХА»).

  - Необходимые материалы и оборудование, не входящие в комплект

Таймер или секундомер

  - Состав компонентов медицинского изделия

Таблица 2

| Наименование компонента | Состав |
| --- | --- |
| Тест-картридж для одновремен- ного выявления антигена p24 ВИЧ-1 и антител к ВИЧ-1/ВИЧ-2 | Конъюгатная мембрана с нанесенным на нее конъюгатом колло- идного золота с антигеном HIV (rHIV gp120/gp41, HIV-2-gp36) и с антителами к р24. Нитроцеллюлозная мембрана с нанесенными на нее антигеном HIV gp36+gp41+O в качестве тестовой линии, обозначенной «AТ» и анти- телами к р24 – в качестве тестовой линии, обозначенной «АГ», и ан- тителами козы к иммуноглобулинам мыши – в качестве контрольной линии, обозначенной «С». |
| Буферный раствор | Дистиллированная вода, динатрия гидрофосфат, дигидрофосфат натрия, хлорид натрия, 0,05% азид натрия |

Отсутствует до использования медицинского изделия по назначению. После использования меди- цинское изделие необходимо утилизировать в соответствии с СанПиН 2.1.3684–21 «Санитарно- эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жи- лым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и прове- дению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» [24].

- АНАЛИТИЧЕСКИЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  - Специфичность

Специфичность набора определяется по контрольным образцам стандартной панели предприятия (СПП «РАПИД-ВИЧ-АГ/АТ-ИХА»), которые не содержат антител к ВИЧ-1/ВИЧ-2 и p24 ВИЧ-1, как про- центное содержание отрицательных образцов, определенных набором к общему количеству истинно отрицательных образцов, и составляет 100%.

    - Интерференция

Интерференция не наблюдалась при исследовании образцов сыворотки, плазмы и цельной крови, содержащих добавленные эндогенные (гемоглобин, билирубин, холестерин, общий белок, глюкоза, триглицериды ревматоидный фактор, HAMA, ANA) и экзогенные (ацетаминофен, ацетилсалициловая кислота, аскорбиновая кислота, щавелевая кислота) интерферирующие вещества в следующих кон- центрациях (таблица 3):

Таблица 3

| № п/п | Вещество | Концентрация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гемоглобин | 300,0 г/л |
| 2 | Билирубин | 300,0 мг/л |
| 3 | Холестерин | 4,0 г/л |
| 4 | Общий белок | 150,0 г/л |
| 5 | Глюкоза | 2000,0 мг/л |
| 6 | Триглицериды | 10,0 г/л |
| 7 | Ревматоидный фактор | 1500 МЕ/мл |
| 8 | HAMA | 40,0 нг/мл |
| 9 | ANA | 398 УЕ/мл |
| 10 | Ацетаминофен | 20,0 мг/дл |
| 11 | Ацетилсалициловая кислота | 20,0 мг/дл |
| 12 | Аскорбиновая кислота | 2,0 г/дл |
| 13 | Щавелевая кислота | 600,0 мг/дл |

По результатам клинических испытаний было выявлено, что антикоагулянты (Li-гепарин, ЭДТА K2/K3, цитрат натрия) и активатор свертывания не влияют на результаты анализов.

    - Перекрестная реактивность

При тестировании образцов сыворотки, плазмы и цельной крови, содержащих антитела к вирусам гепа- титов В, С, А, вирусам кори, Эпштейна-Барр, цитомегаловирусу, вирусу простого герпеса 1 и 2 типов, ви- русам краснухи, гриппа А и В, микобактериям туберкулеза, токсоплазме, Treponema pallidum, SARS-CoV-2, Mycoplasma pneumonia, Chlamydia pneumoniae перекрёстная реактивность отсутствует.

  - Чувствительность

Чувствительность набора определяется по контрольным образцам стандартной панели предприятия (СПП «РАПИД-ВИЧ-АГ/АТ-ИХА»), которые содержат антитела к ВИЧ-1/ВИЧ-2 и антиген p24 ВИЧ-1 как процентное содержание положительных образцов, определенных набором к общему количеству истинно положительных образцов, и составляет 100%.

    - Предел обнаружения p24 ВИЧ-1

Предел обнаружения для антигена р24 ВИЧ-1 составляет 2 МЕ/мл. Минимальная концентрация р24 ВИЧ-1, которую может обнаружить тест, соответствует контрольному образцу стандартной панели предприятия (СПП «РАПИД-ВИЧ-АГ/АТ-ИХА»), который аттестован относительно «WHO International Standard HIV-1 p24 Antigen, NIBSC, code: 90/636».

    - Предел обнаружения антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2

В связи с отсутствием эталона для измерения антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2, предел обнаружения определен с помощью контрольного образца стандартной панели предприятия (СПП «РАПИД-ВИЧ-АГ/АТ-ИХА»), ат- тестованного относительно ИФА набора реагентов, зарегистрированного на территории РФ, в разведении 1/2560.

    - Сероконверсия

Чувствительность «РАПИД-ВИЧ-AГ/АТ-ИХА» оценивали на 7 сероконверсионных панелях (AccuVert™ HIV-1 Seroconversion Panel 0600-0291, AccuVert™ HIV-1 Seroconversion Panel 0600-0272, HIV-1 AccuVertTMSeroconversion Panel PRB970 (0600-0252), AccuVert™ HIV-1 Seroconversion Panel 0600-0271, AccuVert™ HIV-1 Seroconversion Panel 0600-0248, AccuVert™ HIV-1 Seroconversion Panel 0600-0262, AccuVert™ HIV-1 Seroconversion Panel 0600-0270, Seracare). Каждая панель содержала образцы ранней сероконверсии (всего 41 ранних образцов). Полученные результаты сравнивали с результатами тестиро- вания этих же сероконверсионных панелей ИХЛА тест-системой для определения антител и антигенов ВИЧ, зарегистрированной на территории РФ.

Результаты, полученные при использовании «РАПИД-ВИЧ-AГ/АТ-ИХА» полностью соответствовали ре- зультатам, полученным при тестировании данных сероконверсионных панелей ИХЛА тест-системой для определения антител и антигенов ВИЧ, зарегистрированной на территории РФ.

    - Способность набора определять различные субтипы антител ВИЧ-1/ВИЧ-2

Набор «РАПИД-ВИЧ-АГ/АТ-ИХА» способен обнаружить следующие субтипы антител ВИЧ-1 группы М:

А, А1, В, C, E, D, F1, G, K и CRF01-AE, CRF02-AG, CRF03-AB, CRF11-cpx, а также антитела к ВИЧ-1 группы O и антитела к ВИЧ-2.

Чувствительность набора к вышеуказанным субтипам определялась с использованием международных панелей образцов плазмы, содержащих антитела к ВИЧ различных субтипов: WHO International Standard HIV (Аntibody), 1st International Reference Panel NIBSC code: 02/210 и Anti-HIV Mixed Subtype Pane BIOMEX Anti-HIV Mixed Subtype Panel MSP-HIV-001.

  - Воспроизводимость

Воспроизводимость результатов внутри одной серии и между сериями составила 100%.

  - Время проведения анализа

Время достижения визуальных результатов теста после внесения образца – 8 минут. Не интерпретировать результат позже 50 минут после внесения образца.

  - Диагностические характеристики

Для подтверждения диагностических характеристик были проведены внутренние (валидация) и клини- ко-лабораторные испытания. В совокупности было исследовано 1028 биологических образцов сыво- ротки, плазмы и цельной крови человека, полученных от 323 пациентов. По результатам проведенных испытаний диагностическая чувствительность «РАПИД-ВИЧ-АГ/АТ-ИХА» составила 100% (с доверительной вероятностью 95%, доверительный интервал 99,7-100%), диагностическая специфичность – 100% (с до- верительной вероятностью 95%, доверительный интервал 99,7 -100%).

- МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Внимательно ознакомьтесь с Инструкцией по применению перед использованием Набора;

- Используйте только компоненты, входящие в состав Набора;

- Строго контролируйте время проведения анализа;

- Строго контролируйте объем вносимого образца!

- Берегите от влаги! Не проводите тестирование, если упаковка повреждена или тест-картридж влажный;

- Все образцы, полученные для лабораторного исследования, следует считать потенциально инфициро- ванными и при работе с ними должны учитываться требования СанПиН 2.1.3684 [24];

- Перед использованием доведите все реагенты и образцы до комнатной температуры;

- Набор реагентов должен храниться в строгом соответствии с условиями, указанными в данной инструкции;

- Используйте набор реагентов в течение срока годности.

- ПРОЦЕДУРА АНАЛИЗА

Перед использованием все компоненты набора и исследуемые образцы довести до комнатной температуры.

Исследуемые образцы: образцы плазмы или сыворотки крови объёмом 2 капли для сыворотки или плаз- мы (40-50 мкл) или 1 капля для цельной крови (20-25 мкл).

Мутные образцы плазмы или сыворотки крови перед анализом рекомендовано центрифугировать в тече- ние 10-15 минут при 2500-3000 об/мин.

При проведении процедуры получения образцов следует руководствоваться ГОСТ Р 53079.4–2008

«Технологии лабораторные клинические. Обеспечение качества клинических лабораторных исследова- ний. Часть 4. Правила ведения преаналитического этапа».

  - Техника взятия биоматериала

    - Получение образцов цельной венозной крови, плазмы или сыворотки крови

Полученная при помощи венепункции цельная венозная кровь используется для проведения теста. Для получения сыворотки/плазмы соответствующую пробирку с цельной венозной кровью центрифугируют при относительной центробежной силе 1500–2000 g.

Хранение образцов цельной крови допустимо при температуре 20–25 °C не более 2 часов, при темпера- туре 2–8 °C – не более 6 часов с момента коллекции биоматериала.

Сроки хранения проб сыворотки/плазмы при температуре 2–8 °C – не более 4 дней. Хранение проб сы- воротки/плазмы от 5 дней до 1 года осуществляют в замороженном виде при температуре не выше минус 18 °C. Длительное хранение проб (более года) осуществляется при температуре не выше минус 40 °C. Антикоагулянты (гепарин, соли ЭДТА, цитрат натрия) и активатор свертывания не влияют на результаты анализа. Настоятельно не рекомендуется использовать образцы с выраженным гемолизом, хилёзом и бактериальным проростом.

    - Получение проб капиллярной крови

Порядок получения проб капиллярной крови с использованием входящего в набор скарификатора (Ком- плекты № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8):

- При помощи входящей в набор (Комплекты № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) салфетки антисептической про-

дезинфицируйте участок кожи и дайте ему высохнуть;

- Подготовьте скарификатор к работе – поверните защитный язычок скарификатора против часовой стрелки на 180° – он легко выйдет из гнезда (см. Приложение 1);

- Удерживайте палец пациента, чтобы предотвратить внезапное движение (см. ГОСТ Р 59778-2021 для выбора соответствующего участка пункции);

- (Комплекты 1, 3, 5, 7): плотно прижав отверстие скарификатора* к коже выбранного места прокола, нажмите кнопку спуска механизма, находящуюся в верхней части устройства. Повторное нажатие этой кнопки невозможно;

  - (Комплекты 2, 4, 6, 8): приставьте отверстие скарификатора* к коже выбранного места прокола, на- жмите на корпус скарификатора для спуска механизма. Повторное нажатие невозможно;

- Утилизируйте устройство в контейнер для острых предметов;

- Избегайте сильного повторяющегося давления в области пункции, это может привести к гемолизу;

- Появившуюся в месте прокола цельную кровь добавьте в количестве 1 капли (20–25 мкл) в окно для внесения образца (🌢) тест-картриджа с помощью одноразовой пипетки*.

*При использовании Комплектов № 9, 10, 11, 12 или 13 воспользуйтесь материалами, предусмотренными для применения в данной организации.

  - Подготовка анализируемых образцов

Выбор пробирок для получения сыворотки, плазмы и цельной крови, подготовку, центрифугирование, хранение и транспортировку образцов производить согласно правилам проведения преаналитического этапа, принятыми в медицинской организации.

5.3. Процедура проведения теста

- Перед использованием все компоненты Набора и исследуемые образцы доведите до комнатной температуры;

- Извлеките тест-картридж из индивидуальной упаковки, не касаясь окна для внесения образца (🌢). Положите изделие на ровную горизонтальную поверхность;

- Аккуратно, по каплям, внесите образец цельной крови или подготовленный образец плазмы/сыво-

ротки крови с помощью одноразовой пипетки, поставляемой в Наборе (Комплекты № 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8) или иной, предусмотренной для использования в организации (Комплекты № 9, 10, 11,12,

13) в окно для внесения образца (🌢);

- Объем вносимого образца должен составлять 1 каплю (примерно 20–25 мкл) цельной крови или 2 капли плазмы/сыворотки (примерно 40–50 мкл). Следом внесите буферный раствор в то же окно для внесения образца (🌢):

  - Для Комплектов № 1, 2 – вскройте пробирку с буферным раствором, потянув язычок алюминие-

вой крышки вверх и плотно закройте пластиковую пробирку насадкой-капельницей. Медленно, по каплям, внесите весь объем находящегося в пробирке буфера в окно для внесения образца (🌢);

  - Для Комплектов № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 – удерживая флакон-капельницу вертикально вниз, внесите 3 капли буферного раствора в окно для внесения образца (🌢);

- Запустите таймер;

- Начиная с 8 минуты, визуально оцените результат реакции.

5.4. Интерпретация результатов

| Отрицательный результат |  |
| --- | --- |
|  | Появление в тестовом окне только контрольной полосы «С». Окрашивание тестовых полос «АГ» и/или «АТ» не происходит. |
| Положительный результат |  |
|  | Появление в тестовом окне окрашенных полос: контрольной полосы «С» и тестовых полос АГ и/или АТ. Интенсивность окраски тестовых полос может варьироваться. Любую степень интенсивности окраски тестовых полос следует расценивать как положительный результат. |
| Недействительный результат |  |
|  | В тестовом окне контрольная полоса «С» не появляется, независимо от наличия тестовых полос АГ и АТ Причиной недействительного результата может быть неправильное выполнение процедуры анализа или непригодность медицинского изделия. В этом случае рекомендуется повторить процедуру тестирования. |

Внимание! Интерпретация результатов возможна через 8 минут после внесения образца. Не интерпрети- ровать результат позже 50 минут после внесения образца!

- ОГРАНИЧЕНИЕ МЕТОДА

Набор является вспомогательным диагностическим инструментом. Результаты всегда должны интерпре- тироваться в соответствии с клинической картиной заболевания и дополнительными диагностическими исследованиями.

Набор реагентов «РАПИД-ВИЧ-АГ/АТ-ИХА» указывает только на наличие/отсутствие антигена p24 ВИЧ-1 и антител к ВИЧ-1/ВИЧ-2 в биологическом материале (цельной крови, сыворотке или плазме) человека в пределах аналитической чувствительности теста и не должен использоваться в качестве единственного критерия для диагностики ВИЧ.

Ни количественное значение, ни скорость нарастания концентрации антигена p24 ВИЧ-1 и антител к ВИЧ-1/ ВИЧ-2 не могут быть определены с помощью этого качественного теста.

Отрицательный результат не исключает возможности инфицирования ВИЧ. Если результат теста отрицатель- ный при наличии характерной клинической картины и данных анамнеза, необходимо провести повторное тестирование, а также дополнительное обследование с использованием других лабораторных и/или инстру- ментальных методов.

- ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Набор реагентов «РАПИД-ВИЧ-AГ/АТ-ИХА» должен храниться в течение всего срока годности в упаковке производителя, в закрытых помещениях в сухом месте при температуре от +2°С до +35°С. Не допускаются резкие колебания относительной влажности воздуха и температуры в помещении. Изделия, хранившиеся с нарушением регламентированного режима, применению не подлежат.

Тест-картридж из поврежденной упаковки не пригоден для проведения анализа.

После вскрытия фольгированной упаковки неиспользованные тест-картриджи допускается хранить при тем- пературе от +18°С до +25°С не более 3 часов. Буферный раствор после вскрытия пластиковой пробирки с насадкой-капельницей хранению не подлежит. Буферный раствор после первого использования флакона-ка- пельницы хранить при температуре от +18°С до +25°С до истечения срока годности изделия.

Складирование «РАПИД-ВИЧ-AГ/АТ-ИХА» допускается в транспортной таре и производится в штабелях на поддонах или на стеллажах. Допускается складирование в 3–4 яруса.

Транспортирование медицинского изделия – при температуре от (минус) – 20°С до +35°С не более 7 суток, транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действую- щими на транспорте данного вида. При транспортировке допускается 3 цикла замораживания и разморажи- вания набора, что не влияет на функциональные характеристики медицинского изделия.

Изделия, транспортированные с нарушением температурного режима, применению не подлежат.

- УТИЛИЗАЦИЯ

Использованные изделия – отходы класса Б. Утилизацию или уничтожение набора реагентов «РАПИД-ВИЧ-

АГ/АТ-ИХА» следует проводить в соответствии с СанПиН 2.1.3684–21 [24].

После истечения срока годности набор реагентов «РАПИД-ВИЧ-АГ/АТ-ИХА» утилизируется как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 [24].

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Изделие не подлежит техническому обслуживанию и ремонту.

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие набора требованиям технических условий при соблю- дении условий транспортирования, хранения и применения, установленных технической документацией предприятия–изготовителя.

Срок годности медицинского изделия составляет 24 месяца с даты изготовления. Медицинское изделие с истёкшим сроком годности применению не подлежит.

- КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «РАПИД БИО» (ООО «РАПИД БИО»).

Адрес (место нахождения) юридического лица: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Свердлова 13а, офис 4, +7 495 105 99 16, info@rapidbio.ru, www.rapidbio.ru

Место производства медицинского изделия: Российская Федерация, 121205, г. Москва, территория иннова- ционного центра «Сколково», Большой бульвар, д. 42, стр.1, пом. 179, 180.

Уполномоченный представитель производителя:

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАЙФ ДИАГНОСТИКС»

Юридический и фактический адрес: 121205, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Можайский, тер. Сколково Инновационного центра, ул. Нобеля, д.5, помещ. 1, ком. 1 Р.М. 12, +7 (969) 022-23-21, info@lifediagnostics.ru

- ЛИТЕРАТУРА

- Инфекционные болезни и эпидемиология: Учебник / В.И. Покровский, С.Г. Пак, Н.И. Брико, Б.К. Данилкин.

- 2-е изд. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 816 с.: ил.

- Министерство здравоохранения Российской Федерации. Клинические рекомендации «ВИЧ-инфекция у взрослых», 2020. – 87 с.

- Zhan L, Granade T, Liu Y, et al. Development and optimization of thermal contrast amplification lateral flow immunoassays for ultrasensitive HIV p24 protein detection. Microsyst Nanoeng. 2020;6:54. doi:10.1038/ s41378-020-0168-9

- Федеральный научно-методический центр по профилактике и борьбе со СПИДом. Справка по ВИЧ- инфекции в России на 31.12.2021. AvailАТle: http://www.hivrussia.info/wp-content/uploads/2022/03/ Spravka-VICH-v-Rossii-na-31.12.2021

- Centers for Disease Control and Prevention: Advancing HIV Prevention: new strategies for a changing epidemic. United States, 2003. MMWR 2003, 52:329–332

- Centers for Disease Control and Prevention: Revised Surveillance Case Definitions for HIV Infection Among Adults, Adolescents, and Children Аged <18 Months and for HIV Infection and AIDS Among Children Аged 18 Months to <13 Years. United States, 2008. MMWR 2008, 57(RR10);1-8

- Greenwald JL, Burstein GR, Pincus J, Branson B. A rapid review of rapid HIV antibody tests. Curr Infect Dis Rep. 2006;8(2):125-131. doi:10.1007/s11908-006-0008-6

- Branson BM, Stekler JD. Detection of acute HIV infection: we can’t close the window. J Infect Dis 2012;205:521–4.

- Liu Y, Zhan L, Qin Z, Sackrison J, Bischof JC. Ultrasensitive and Highly Specific Lateral Flow Assays for Point- of-Care Diagnosis. ACS Nano. 2021;15(3):3593-3611. doi:10.1021/acsnano.0c10035

- Saville RD, Constantine NT, Cleghorn FR, et al. Fourth-generation enzyme-linked immunosorbent assay for the simultaneous detection of human immunodeficiency virus antigen and antibody. J Clin Microbiol. 2001;39(7):2518-2524. doi:10.1128/JCM.39.7.2518-2524.2001

- Fitzgerald N, Cross M, O’Shea S, Fox J. Diagnosing acute HIV infection at point of care: a retrospective analysis of the sensitivity and specificity of a fourth-generation point-of-care test for detection of HIV core protein p24. Sex Transm Infect. 2017;93(2):100-101. doi:10.1136/sextrans-2015-052491

- Bentsen C, McLaughlin L, Mitchell E, et al. Performance evaluation of the Bio-Ra Laboratories GS HIV Combo Аg/Аb EIA, a 4th generation HIV assay for the simultaneous detection of HIV p24 antigen and antibodies to HIV-1 (groups M and O) and HIV-2 in human serum or plasma. J Clin Virol. 2011;52 Suppl 1:S57-S61. doi:10.1016/j.jcv.2011.09.023

- Fox J, Dunn H, O’shea S. Low rates of p24 antigen detection using a fourth-generation point of care HIV test. Sex Transm Infect 2011;87:178–9

- Nakagiri I, Tasaka T, Okai M, et al. Screening for human immunodeficiency virus using a newly developed fourth generation lateral flow immunochromatography assay. J Virol Methods. 2019;274:113746. doi:10.1016/j.jviromet.2019.113746

- Rohrman BA, Leautaud V, Molyneux E, Richards-Kortum RR. A lateral flow assay for quantitative detection of amplified HIV-1 RNA. PLoS One. 2012;7(9):e45611. doi:10.1371/journal.pone.0045611

- Ketema F, Zeh C, Edelman DC, Saville R, Constantine NT. Assessment of the performance of a rapid, lateral flow assay for the detection of antibodies to HIV. J Acquir Immune Defic Syndr. 2001;27(1):63-70. doi:10.1097/00126334-200105010-00011

- Pilcher CD, Eron JJ Jr, Galvin S, Gay C, Cohen MS. Acute HIV revisited: new opportunities for treatment and prevention. J Clin Invest. 2004;113(7):937-945. doi:10.1172/JCI21540 Pilcher C, Eron JJ, Galvin S, Gay S and Cohen MS (2004) Acute HIV revisited: new opportunities for treatment and prevention. The Journal of Clinical Investigations 113(7): 937-945.

- Respess RA, Rayfield MA, Dondero TJ. Laboratory testing and rapid HIV assays: applications for HIV surveillance in hard-to-reach populations. AIDS. 2001;15 Suppl 3:S49-S59 doi:10.1097/00002030-200104003-00007 Respess RA, Rayfield MA and Dondero TJ (2001) Laboratory testing and rapid HIV assays: applications for HIV surveillance in hard-to-reach populations. AIDS 15 Supplement 3: S49-S59.

- Louie B, Wong E, Klausner JD, et al. Assessment of rapid tests for detection of human immunodeficiency virus- specific antibodies in recently infected individuals. J Clin Microbiol. 2008;46(4):1494-1497. doi:10.1128/ JCM.01945-07 Louie B, Wong E, Klausner JD, Liska S, Hecht F, Dowling T, Obeso M, Phillips SS and Pandori MW (2008) Assessment of rapid tests for detection of Human Immunodeficiency Virus-specific antibodies in recently infected individuals. Journal of Clinical Microbiology 46(4): 1494-1497.

- Lyons MS, Lindsell CJ, Hawkins DA, RaАТ DL, Trott AT, Fichtenbaum CJ. Contributions to early HIV diagnosis among patients linked to care vary by testing venue. BMC Public Health. 2008;8:220. doi:10.1186/1471-2458-8-220

- Clinical and Laboratory Standards Institute. Procedures and Devices for the Collection of Diagnostic Capillary

Blood Specimens; Approved Standard-Sixth Edition GP42-A6 Vol. 28 No. 25 September 2008

- Clinical and Laboratory Standards Institute. Clinical Laboratory Waste Management; Approved Guideline –Third Edition. GP05-A3 Vol.31 No.3 January 2011

- Delaney KP, Branson BM, Uniyal A, et al. Evaluation of the Performance Characteristics of 6 Rapid HIV Antibody Tests. Clinical Infectious Diseases. 2011; 52(2): 257-263.

- СанПиН 2.1.3684-21. Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Утвержден постановле-нием Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 3.

14. СИМВОЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ МАРКИРОВКЕ

| Символ | Описание |  | Символ | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изготовитель |  |  | Обратитесь к инструкции по применению |
|  | Дата изготовления |  |  | Медицинское изделие для диагностики in vitro |
|  | Предел температуры |  |  | Не использовать при повреждении упаковки |
|  | Использовать до |  |  | Запрет на повторное применение |
|  | Код партии |  |  | Содержимого достаточно для проведения n тестов |
|  | Номер по каталогу |  |  | Хрупкое, обращаться осторожно |
|  | Беречь от влаги |  |  | Буферный раствор |
|  |  |  |  | Тест-картридж |
|  | Не допускать воздействия солнечного света |  |  |  |
|  | Осторожно! |  |  |  |

Приложение 1

СХЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СК АРИФИК АТОРА