LHA100

ООО «РАПИД БИО», 670017, Республика

Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Свердлова 13А, офис 4,

+7 495 105 99 16, info@rapidbio.ru, www.rabidbio.ru.

Место производства: ООО «РАПИД БИО», 121205, г. Москва, территория инновационного центра

«Сколково», ул. Большой бульвар, 42с1, пом. 179, 180.

РАПИД-ВИЧ-АТ-ИХА

Инструкция по применению

Медицинского изделия для диагностики in vitro

- НАЗНАЧЕНИЕ

  - Полное наименование медицинского изделия

Набор реагентов «Экспресс-тест для определения суммарных антител к вирусу иммунодефицита человека 1-го и/или 2-го типа (ВИЧ-1/ВИЧ-2) в сыворотке, плазме и цельной крови человека методом иммунохроматографического анализа «РАПИД-ВИЧ-АТ-ИХА» для диагностики in vitro, в вариантах исполнения» по ТУ 21.20.23-017-44090553-2023, далее по тексту «РАПИД- ВИЧ-АТ-ИХА».

  - Состав медицинского изделия

Набор реагентов «РАПИД-ВИЧ-АТ-ИХА» выпускается в семи базовых вариантах комплектаций:

| Состав комплекта | Компонентов в наборе, шт. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Комплект № 1 | Комплект № 2 | Комплект № 3 | Комплект № 4 | Комплект № 5 | Комплект № 6 | Комплект № 7 |
| Тест-картридж для определения антител к ВИЧ-1/ВИЧ-2 | 1 | 10 | 25 | 25 | 10 | 30 | 30 |
| Флакон-капельница с буферным раствором | — | 1 х 2,0 мл | 1 х 4,0 мл | 2 х 2,0 мл | 1 х 2,0 мл | 1 х 4,5 мл | 3 х 2,0 мл |
| Пластиковая пробирка с насадкой- капельницей с буферным раствором | 1 х 0,15 мл | — | — | — | — | — | — |
| Пипетка одноразовая (Изделия для лабораторных исследований из полимерных материалов: пипетки серологические и для переноса жидкостей (Пастера), РУ № ФСЗ 2012/11857) | 1 | 10 | 25 | 25 | — | — | — |
| Скарификатор одноразовый (Ланцеты (скарифи- каторы) Acti-lance, Prolance РУ ФСЗ 2009/04308) | 1 | 10 | 25 | 25 | — | — | — |
| Салфетка антисептическая (Салфетка антисептиче- ская спиртовая стерильная по ТУ 21.20.24-015- 56176857-2019, РУ № РЗН 2016/4620 (Авангард)) | 1 | 10 | 25 | 25 | — | — | — |
| Инструкция по применению | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Число анализируемых образцов биологического материала:

- Вариант исполнения Комплект № 1 предназначен для исследования 1 образца биоматериала

- Варианты исполнения Комплект № 2, 5 предназначены для исследования 10 образцов

биоматериала

- Варианты исполнения Комплект № 3, 4 предназначены для исследования 25 образцов биоматериала

- Варианты исполнения Комплект № 6, 7 предназначены для исследования 30 образцов

биоматериала

В комплект поставки входят: набор реагентов, паспорт качества (по требованию).

  - Назначение набора

Набор реагентов «РАПИД-ВИЧ-АТ-ИХА» предназначен для качественного определения сум- марных антител к вирусу иммунодефицита человека 1-го и/или 2-го типа (ВИЧ-1/ВИЧ-2) в образцах сыворотки, плазмы и цельной крови человека методом иммунохроматографическо- го анализа для вспомогательной лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции.

  - Область применения медицинского изделия

Клиническая лабораторная диагностика. Только для профессионального использования. Только для диагностики in vitro.

  - Показания и противопоказания к применению

Метод постановки — ручной.

Предназначен для однократного применения по назначению. Противопоказания и возмож- ные побочные действия отсутствуют.

  - Потенциальные потребители

Предназначен для использования в различных клинико-лабораторных условиях, включая, но не ограничиваясь: медицинские организации; научно-исследовательские учреждения, имеющие лицензию на осуществление медицинской деятельности; кли- нико-диагностические лаборатории; частные медицинские центры и некоммерческие организации.

Медицинское изделие применяется специалистами: врачи, в том числе врач клини- ческой лабораторной диагностики, врач-инфекционист, врач общей практики, средний медицинский персонал, медицинский лабораторный техник.

  - Клиническое значение

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) — вирус семейства ретровирусов, который поражает клетки иммунной системы человека, имеющие на своей поверхности рецептор CD4 (моноци- ты, макрофаги, Т-хелперы, клетки Лангерганса, микроглиоциты). В результате вирус вызывает медленно прогрессирующее заболевание — ВИЧ-инфекцию. Самой поздней стадией ВИЧ- инфекции является синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) [2, 3, 4].

ВИЧ-1 — наиболее распространенный тип вируса, чаще всего встречающийся в России, США, Европе, Японии и Австралии [2, 4, 5].

ВИЧ-2 — более редкий тип, распространенный преимущественно в Западной Африке [2, 4, 6]. Комбинированная тест-система третьего поколения выявляет в крови антитела к ВИЧ-1 и ВИЧ-2 (с использованием реакции антиген-антитело), которые вырабатываются в достаточном количестве для определения тест-системой через 2 — 8 недель с момента заражения [7, 8].

После того, как человек заражается ВИЧ, иммунная система начинает вырабатывать анти- тела к ВИЧ [9, 10]. Сероконверсия — это период, в течение которого эти антитела можно выявить в анализах [11, 12]. После периода сероконверсии, выработанные антитела начи- нают связываться с антигеном, в результате чего тест на антитела к ВИЧ будет положитель- ным, а тест на антигенный капсидный белок p24 — отрицательным [13, 14]. Однако спустя некоторое время в крови определяются и антитела, и антиген одновременно [15, 16]. На терминальной стадии СПИД может регистрироваться отрицательный результат теста на антитела к ВИЧ, так как нарушается механизм выработки антител [17, 18].

  - Информация о стерильности

Набор имеет стерильные компоненты — скарификатор одноразовый, стерилизованный облучением гамма-лучами и салфетка антисептическая, стерилизованная радиационным методом.

  - Описание измерительных характеристик и программного обеспечения

Не применимо.

Набор реагентов «РАПИД-ВИЧ-АТ-ИХА» не автоматизирован и не содержит программного обеспечения.

  - Популяционные, демографические аспекты применения медицинского изделия

Предназначен для обследования всех групп населения. Популяционные, демографические особенности применения медицинского изделия отсутствуют.

  - Классификация медицинского изделия

Изделие применяется в качестве вспомогательного средства в диагностике in vitro.

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности ОКПД2-21.20.23.110.

Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенкла- турной классификацией (по Приказу Минздрава России от 06.06.2012 N 4н) — 3.

Вид медицинского изделия — 110060 ВИЧ1/ВИЧ2 антитела ИВД, набор, иммунохроматогра- фический анализ, экспресс-анализ.

  - Перечень рисков, идентифицированных в процессе анализа риска

Риски применения набора реагентов «РАПИД-ВИЧ-АТ-ИХА» проанализированы в соответ- ствии с ГОСТ ISO 14971-2021.

Все риски, связанные с изделием, снижены до приемлемого уровня с помощью мер управле- ния рисками. В области недопустимой зоны риски не выявлены.

Польза набора реагентов «РАПИД-ВИЧ-АТ-ИХА» превалирует над рисками для пациента, производящего и эксплуатирующего персонала, третьих лиц и окружающей среды. Полный остаточный риск является допустимым.

- ХАРАКТЕРИСТИКА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Таблица 1

| Наименование показателя | Параметры и характеристики |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Внешний вид |  |
| 1.1. Тест-картридж для определения антител к ВИЧ-1/ВИЧ-2 | Пластиковый контейнер прямоугольной формы с двумя отверстиями, в который помещена тест-полоска. Упакован в фольгированный пакет с осушителем |
| 1.2. Пластиковая пробирка с насадкой-капельницей с буферным раствором | Пластиковая пробирка с насадкой-капельницей, со- держащая 0,15 мл буферного раствора (прозрачная или слегка опалесцирующая жидкость без запаха) (Комплект №1) |
| 1.3. Флакон-капельница с буферным раствором | Пластиковый флакон-капельница с завинчиваю- щейся крышкой, содержащий буферный раствор (прозрачная или слегка опалесцирующая жидкость без запаха) в объемах: 2,0 мл (Комплекты №2, 4, 5, 7), 4,0 мл (Комплект №3), 4,5 мл (Комплект №6) |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 1.4. Пипетка одноразовая | Изделия для лабораторных исследований из по- лимерных материалов: пипетки серологические и для переноса жидкостей (Пастера), РУ № ФСЗ 2012/11857 (Комплекты №1, 2, 3, 4) |
| 1.5. Скарификатор одноразовый | Ланцеты (скарификаторы) Acti-lance, Prolance РУ ФСЗ 2009/04308 (Комплекты №1, 2, 3, 4) |
| 1.6. Салфетка антисептическая | Салфетка антисептическая спиртовая стерильная по ТУ 21.20.24-015-56176857-2019, РУ № РЗН 2016/4620 (Комплекты №1, 2, 3, 4) |
| 2. Технические характеристики |  |
| 2.1. рН буферного раствора | от 7,3 до 7,5 |
| 2.2. Время достижения устойчивых визуальных результатов (после внесения образца), мин | 5 |
| 2.3. Время, в течение которого сохраняются стабильные ви- зуальные результаты (после внесения образца), мин | 45 |
| 2.4. Отрицательный контроль | Появление только контрольной полосы «С» |
| 2.5. Положительный контроль | Появление в тестовом окне двух окрашенных полос: контрольной полосы «С» и тестовой полосы «Т» |
| 2.6. Аналитическая чувствительность | 100% (подробное описание в разделе АНАЛИТИЧЕСКИЕ и ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ) |
| 2.7. Аналитическая специфичность | 100% (подробное описание в разделе АНАЛИТИЧЕСКИЕ и ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ) |
| 2.8. Воспроизводимость внутри серии (повторяемость) | 100% |
| 2.9. Воспроизводимость между сериями | 100% |

  - Необходимые материалы и оборудование, не входящие в комплект

- Индивидуальные средства защиты, предусмотренные регламентом медицинского учреждения;

- Набор для венепункции;

- Таймер или секундомер;

- Центрифуга;

- Холодильник с морозильной камерой (в случае длительного хранения образцов);

- Скарификатор одноразовый, пипетка одноразовая, салфетка антисептическая (в случае использования комплектов № 5, 6, 7).

Допускается использование автоматических дозаторов.

  - Состав компонентов медицинского изделия

Таблица 2

| Наименование компонента | Состав |
| --- | --- |
| Тест-картридж для определения антител к ВИЧ-1/ВИЧ-2 | Конъюгатная мембрана с нанесенным на нее конъюгатом коллоидного золота с антигеном HIV, rHIV gp120/gp41, HIV-2- gp36 и иммуноглобулинами курицы. Нитроцеллюлозная мембрана с нанесенным на нее антигеном HIV gp36+gp41+O в качестве тестовой линии и нанесенными на нее антителами козы к иммуноглобулинам курицы в качестве контрольной линии. |
| Буферный раствор | Дистиллированная вода, NaCl, NP-40. |

  - Информация о наличии в медицинском изделии лекарственного средства, материалов животного и (или) человеческого происхождения

В состав набора реагентов «РАПИД-ВИЧ-АТ-ИХА» не входят лекарственные препараты и фар- мацевтические субстанции, а также материалы человеческого происхождения.

Перечень материалов животного происхождения:

- Козьи антитела к иммуноглобулинам курицы;

- Иммуноглобулины курицы.

Потенциально инфекционный материал, содержащийся в медицинском изделии: Отсутствует до использования медицинского изделия по назначению. После использования медицинское изделие необходимо утилизировать в соответствии с СанПиН 2.1.3684–21

«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сель- ских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» [1].

- АНАЛИТИЧЕСКИЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  - Аналитическая специфичность

Специфичность набора определяется по стандартной панели образцов предприятия, не содержа- щих антитела к ВИЧ-1/2, как процентное содержание отрицательных образцов, определенных набором к общему количеству истинно отрицательных образцов, и составляет 100%.

Интерференция

Интерференция исследовалась с использованием образцов пациентов с диагнозами: миелом- ная болезнь, СКФ, цирроз, смешанное заболевание соединительной ткани (СЗСТ), онкологи- ческое заболевание разной локализации; у пациентов после множественных трансфузий; у женщин, имеющих несколько родов в анамнезе, у женщин, находящихся на разных сроках беременности. Интерференция не наблюдалась при исследовании образцов, содержащих интерферирующие вещества в следующих концентрациях (Таблица 3):

Таблица 3

| № п/п | Субстанция | Концентрация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гемоглобин | 100,0 г/л — 300,0 г/л |
| 2 | Билирубин | 10,0 мг/л — 300,0 мг/л |
| 3 | Холестерин | 1,5 г/л — 4,0 г/л |
| 4 | Общий белок | 60,0 г/л — 150,0 г/л |
| 5 | Глюкоза | 800 мг/л — 2000 мг/л |
| 6 | Триглицериды | 1,5 г/л — 10 г/л |
| 7 | Ревматоидный фактор | 1500 МЕ/мл |
| 8 | HAMA | 40 нг/мл |
| 9 | ANA | 398 УЕ/мл |

По результатам клинических испытаний было выявлено, что антикоагулянты Li-гепарин, К2

ЭДТА, К3 ЭДТА, цитрат натрия) и активатор свертывания не влияют на результаты анализов.

    - Перекрестная реактивность

При тестировании образцов, содержащих антитела к вирусам гепатитов В, С, А, вирусам кори, Эпштейна-Барр, цитомегаловирусу, вирусу простого герпеса 1 и 2 типов, вирусам краснухи, токсоплазмы, антитела к Treponema pallidum , SARS-CoV-2, Mycoplasma pneumonia , Chlamydia pneumoniae , к микобактериям туберкулеза,Influenza A, В перекрёстная реактивность отсутствует.

  - Аналитическая чувствительность

Чувствительность набора определяется по образцам стандартной панели предприятия, содержащим антитела к ВИЧ-1/2, как процентное содержание положительных образцов, определенных набором к общему количеству истинно положительных образцов, и составляет 100%.

    - Предел обнаружения антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2

В связи с отсутствием эталона для измерения антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2, предел обнаруже- ния определен с помощью контрольного образца стандартной панели предприятия (СПП

«РАПИД-ВИЧ-АТ-ИХА»), аттестованного относительно ИФА набора реагентов, зарегистриро- ванного на территории РФ, в разведении 1/2560.

    - Сероконверсия

Чувствительность «РАПИД-ВИЧ-АТ-ИХА» оценивали на 7 сероконверсионных панелях (AccuVert™ HIV-1 Seroconversion Panel 0600-0291, AccuVert™ HIV-1 Seroconversion Panel 0600-0272, HIV-1 AccuVertTMSeroconversion Panel PRB970 (0600-0252), AccuVert™ HIV-1 Seroconversion Panel 0600-0271, AccuVert™ HIV-1 Seroconversion Panel 0600-0248, AccuVert™ HIV-1 Seroconversion Panel 0600-0262, AccuVert™ HIV-1 Seroconversion Panel 0600-0270, Seracare). Каждая панель содержала образцы ранней сероконверсии (всего 41 ранний образец). Полученные результаты сравнивали с результатами тестирования этих же сероконверсионных панелей ИХЛА тест-системой для определения антител к ВИЧ, зареги- стрированной на территории РФ.

Результаты, полученные при использовании «РАПИД-ВИЧ-АТ-ИХА» полностью соответствовали результатам, полученным при тестировании данных сероконверсионных панелей ИХЛА тест-системой для определения антител ВИЧ, зарегистрированной на территории РФ.

    - Способность набора определять различные субтипы антител ВИЧ-1/ВИЧ-2 Набор «РАПИД-ВИЧ-АТ-ИХА» способен обнаружить следующие субтипы антител ВИЧ-1 груп-пы М: A, А1, В, C, E, D, F1, G, K и CRF01-AE, CRF02-AG, CRF03-AB, CRF11-cpx, а также

антитела к ВИЧ-1 группы O и антитела к ВИЧ-2.

Чувствительность набора к вышеуказанным субтипам определялась с использованием меж- дународных панелей образцов плазмы, содержащих антитела к ВИЧ различных субтипов: WHO International Standard HIV (Аntibody), 1st International Reference Panel NIBSC code: 02/210 и Anti-HIV Mixed Subtype Pane BIOMEX Anti-HIV Mixed Subtype Panel MSP-HIV-001.

  - Воспроизводимость внутри серии (повторяемость)

Повторяемость результатов внутри одной серии составила 100%.

  - Воспроизводимость между сериями

Воспроизводимость результатов между двумя сериями составила 100%.

  - Время проведения анализа

Время достижения устойчивых показателей теста — 5 минут. Интерпретация результатов возможна в течение последующих 45 минут.

  - Объем исследуемого образца

Объем образца, необходимый для проведения «РАПИД-ВИЧ-АТ-ИХА» — 50 мкл испытуемого образца (сыворотки или плазмы) или 10 мкл образца (цельной крови).

  - Диагностические характеристики

Для подтверждения диагностических характеристик были проведены внутренние (валида- ция) и клинико-лабораторные испытания. В совокупности было исследовано 786 биологиче- ских образцов сыворотки, плазмы и цельной крови человека, полученных от 318 пациентов. По результатам проведенных испытаний диагностическая чувствительность «РАПИД-ВИЧ- АТ-ИХА» составила 100% (с доверительной вероятностью 95%, доверительный интервал 99,6% — 100%), диагностическая специфичность — 100% (с доверительной вероятностью 95%, доверительный интервал 99,7% — 100%).

- МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

— Внимательно ознакомьтесь с пользовательской Инструкцией перед использованием набора;

- Используйте только компоненты, входящие в состав набора;

- Строго контролируйте время реакции;

- Строго контролируйте объем вносимого образца!

- Берегите от влаги! Не проводите тестирование, если упаковка повреждена или тест-кар- тридж влажный;

- Используйте набор реагентов в течение срока годности;

- Перед использованием доведите все реагенты и образцы до комнатной температуры;

- Набор реагентов должен храниться в строгом соответствии с условиями, указанными

в данной инструкции;

- РИензсутлрьуткацтыиейте. стирования должны интерпретироваться в строгом соответствии с данной

- П РОЦЕДУРА АНАЛИЗА

Перед использованием все компоненты набора и исследуемые образцы довести до комнат- ной температуры.

Исследуемые образцы: образцы плазмы или сыворотки крови объёмом не менее 50 мкл. Образцы цельной крови объемом 10 мкл.

Мутные образцы плазмы или сыворотки крови перед анализом рекомендовано центрифуги- ровать в течение 10-15 минут при 2500-3000 об/мин.

  - Техника взятия биоматериала

- Получение образцов плазмы или сыворотки крови, цельной венозной крови: Процедура венепункции и коллекция образцов крови осуществляется в пробирку для отбора сыворотки, плазмы или цельной венозной крови в соответствии с практикой, при- нятой в медицинской организации. Полученную сыворотку/плазму/цельную кровь исполь- зуют для проведения теста. Если проведение анализа сразу на месте не представляется возможным, то образцы сыворотки или плазмы следует хранить при температуре от +2 до

+8°С не более 2 суток или при температуре -20°С не более 2 недель.

Образцы цельной крови хранению и замораживанию не подлежат.

Антикоагулянты (Li-гепарин, К2 ЭДТА, K3 ЭДТА, цитрат натрия) и активатор свертывания не влияют на результаты анализа. Настоятельно не рекомендуется использовать образцы с выраженным гемолизом, хилёзом и бактериальным проростом.

- Получение проб капиллярной крови из пальца:

- Попросите пациента тщательно вымыть руки теплой водой с мылом, протрите анти- септической салфеткой, поставляемой в наборе (Комплекты №1, 2, 3, 4) или иной, предусмотренной для использования в данной медицинской организации (Комплекты

№5, 6, 7) место взятия крови и дайте высохнуть;

- Помассируйте палец пациента по направлению от центра к периферии;

- Сделайте прокол кожи на кончике среднего или безымянного пальца одноразовым скарификатором, поставляемым в наборе (Комплекты №1, 2, 3, 4) или иным, предусмо- тренным для использования в данной медицинской организации (Комплекты №5, 6, 7); удалите первую каплю крови;

- Аккуратно выдавите округлую каплю крови из места прокола кожи;

- Внесите 1 каплю цельной крови из пальца в овальное окошко для пробы в тест-кар- тридже с помощью с пластиковой пипетки для переноса образца, поставляемой в на- боре (Комплекты №1, 2, 3, 4) или иной, предусмотренной для использования в данной медицинской организации (Комплекты №5, 6, 7).

  - Подготовка анализируемых образцов

Выбор пробирок для получения сыворотки, плазмы и цельной крови, подготовку, центрифуги- рование, хранение и транспортировку образцов производить согласно правилам проведения преаналитического этапа, утвержденным в лаборатории.

5.3. Процедура проведения теста

- Извлеките тест-картридж из индивидуальной упаковки, не касаясь окна для внесения образца (🌢). Положите устройство на ровную горизонтальную поверхность.

- Аккуратно, по каплям, внесите подготовленный образец плазмы, сыворотки или цельной крови пипеткой, поставляемой в наборе (Комплекты №1, 2, 3, 4) или иной, предусмо-тренной для использования в данной медицинской организации (Комплекты №5, 6, 7), в овальное окно тест-картриджа. Объем вносимой пробы должен составлять 10 мкл для цельной крови и 50 мкл для сыворотки или плаз- мы (🌢). Важно! — образец должен полностью впитаться.

- После того, как образец полностью впитался в материал подложки, в это же овальное окно внесите 3 капли буферного раствора (100 мкл), вертикально удерживая пробирку-капельницу (Комплект №1) или флакон-капельницу (Комплект №2, 3, 4, 5, 6, 7) (🌢).

- Запустите таймер.

  - Интерпретация результатов

| Отрицательный результат |  | Появление в тестовом окне только контрольной полосы «С». Окрашивание тестовой полосы «Т» не происходит. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Положительный результат |  | Появление в тестовом окне двух окрашенных полос: контрольной полосы «С» и тестовой полосы «Т». Интенсивность окраски тестовой полосы может варьироваться. Любую степень интенсивности окраски тестовой полосы следует расценивать, как положитель- ный результат. |  |
| Недействитель- ный результат |  |  | В тестовом окне контрольная полоса «С» не появляется независимо от наличия тестовой полосы «Т». |

Внимание! Интерпретация результатов возможна через 5 минут после внесения об- разца и в течение последующих 45 минут

    - Интерпретация Отрицательного результата:

Появление в тестовом окне только окрашенной контрольной полосы «С». Окрашивание тес- товой полосы «Т» не происходит. Отрицательный результат анализа указывает на отсутствие в образце сыворотки, плазмы или цельной крови антител к ВИЧ-1 или ВИЧ-2 или же о при- сутствии аналита в количестве ниже аналитической чувствительности данного медицинского изделия.

    - Интерпретация Положительного результата:

Появление в тестовом окне двух окрашенных полос: контрольной полосы «С» и тестовой полосы «Т». Интенсивность окраски тестовой полосы может варьироваться. Любую степень интенсивности окраски тестовой полосы следует расценивать, как положительный результат. Появление окрашенной полосы в тестовой зоне свидетельствует о присутствии в образце сыворотки, плазмы или цельной крови антител к ВИЧ-1 или ВИЧ-2 в пределах аналитической чувствительности данного медицинского изделия.

    - Интерпретация Недействительного результата:

В тестовом окне независимо от наличия окрашенной тестовой полосы «Т» не наблюдается окрашивания контрольной полосы «С». Причиной может быть неправильное выполнение процедуры анализа или непригодность медицинского изделия. В этом случае рекомендуется повторить процедуру тестирования.

  - Контроль качества исследования

Данное медицинское изделие содержит встроенный контроль качества — появление окра- шенной контрольной полосы «С». Окрашенная линия, появляющаяся в контрольной зоне, служит внутренним контролем процедуры, подтверждающим достаточный объем образца.

- ОГРАНИЧЕНИЕ МЕТОДА

Тест является вспомогательным диагностическим инструментом. Результаты всегда должны интерпретироваться в соответствии с клинической картиной заболевания и дополнительны- ми диагностическими исследованиями.

Набор реагентов «РАПИД-ВИЧ-АТ-ИХА» указывает только на наличие/отсутствие антител к ВИЧ-1/2 в биологическом материале (цельной крови, сыворотке или плазме) человека в пределах аналитической чувствительности теста и не должен использоваться в качестве единственного критерия для диагностики ВИЧ.

Ни количественное значение, ни скорость нарастания концентрации антител к ВИЧ-1/2 не могут быть определены с помощью этого качественного теста.

Отрицательный результат не исключает возможности инфицирования ВИЧ. Если результат теста отрицательный при наличии характерной клинической картины и данных анамнеза, необходимо провести повторное тестирование, а также дополнительное обследование с использованием других лабораторных и/или инструментальных методов.

- ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Хранение медицинского изделия — в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от

+2°С до +35°С и влажности не более 60% до истечения срока годности.

Тест-картридж из поврежденной упаковки не пригоден для проведения анализа.

После вскрытия фольгированной упаковки неиспользованные тест-картриджи допускается хранить при температуре от +18°С до +25°С не более 3 часов. Буферный раствор после вскрытия пластиковой пробирки с насадкой-капельницей хранению не подлежит. Буферный раствор после первого использования флакона-капельницы хранить при температуре от

+18°С до +25°С до истечения срока годности изделия.

Складирование «РАПИД-ВИЧ-АТ-ИХА» допускается в транспортной таре и производится в штабелях на поддонах или на стеллажах. Допускается складирование в 3–4 яруса.

Транспортирование медицинского изделия — при температуре от –20°С до +35°С не более 7 суток, транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.

Изделия, транспортированные с нарушением температурного режима, применению не подлежат.

- УТИЛИЗАЦИЯ

Использованные изделия — отходы класса Б. Утилизацию или уничтожение набора реагентов

«РАПИД-ВИЧ-АТ-ИХА» следует проводить в соответствии с СанПиН 2.1.3684–21.

После истечения срока годности набор реагентов «РАПИД-ВИЧ-АТ-ИХА» утилизируется как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 [1].

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Изделие не подлежит техническому обслуживанию и ремонту.

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие набора требованиям технических усло- вий при соблюдении условий транспортирования, хранения и применения, установленных технической документацией предприятия–изготовителя.

Срок годности медицинского изделия составляет 24 месяца с даты изготовления. Медицинское изделие с истёкшим сроком годности применению не подлежит.

- ЛИТЕРАТУРА

- СанПин «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производ- ственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпи- демических (профилактических) мероприятий» от 28 января 2021 г. N 3.

- Инфекционные болезни и эпидемиология: Учебник / В.И. Покровский, С.Г. Пак, Н.И. Брико,

Б.К. Данилкин. — 2-е изд. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. — 816 с.: ил.

- Министерство здравоохранения Российской Федерации. Клинические рекомендации

«ВИЧ-инфекция у взрослых», 2020. — 87 с.

- Федеральный научно-методический центр по профилактике и борьбе со СПИДом. Справка по ВИЧ-инфекции в России на 31.12.2021. Available: http://www.hivrussia.info/ wp-content/uploads/20 22/03/Spravka-VICH-v-Rossii-na-31.12.2021-g..pdf.

- Centers for Disease Control and Prevention: Advancing HIV Prevention: new strategies for a changing epidemic. United States, 2003. MMWR 2003, 52:329–332.

- Greenwald JL, Burstein GR, Pincus J, Branson B. A rapid review of rapid HIV antibody tests. Curr Infect Dis Rep. 2006;8(2):125-131. doi:10.1007/s11908-006-0008-6.

- Rohrman BA, Leautaud V, Molyneux E, Richards-Kortum RR. A lateral flow assay for quantitative detection of amplified HIV-1 RNA. PLoS One. 2012;7(9):e45611. doi:10.1371/journal. pone.0045611.

- Ketema F, Zeh C, Edelman DC, Saville R, Constantine NT. Assessment of the performance of a

rapid, lateral flow assay for the detection of antibodies to HIV. J Acquir Immune Defic Syndr. 2001;27(1):63-70. doi:10.1097/00126334-200105010-00011.

- Pilcher C, Eron JJ, Galvin S, Gay S and Cohen MS (2004) Acute HIV revisited: new opportunities for treatment and prevention. The Journal of Clinical Investigations 113(7): 937-945.

- Respess RA, Rayfield MA and Dondero TJ (2001) Laboratory testing and rapid HIV assays: applications for HIV surveillance in hard-to-reach populations. AIDS 15 Supplement 3: S49-S59.

- Louie B, Wong E, Klausner JD, Liska S, Hecht F, Dowling T, Obeso M, Phillips SS and Pandori MW (2008) Assessment of rapid tests for detection of Human Immunodeficiency Virus-specific antibodies in recently infected individuals. Journal of Clinical Microbiology 46(4): 1494-1497.

- Lyons MS, Lindsell CJ, Hawkins DA, Raab DL, Trott AT and Fichtenbaum CJ (2008) Contributions to early HIV diagnosis among patients linked to care vary by testing venue. BMC Public Health 8:220.

- Gurtler LG, Hauser PH, Eberle J, et al. A New Subtype of Human Immunodeficiency Virus Type 1

(MVP-5180) from Cameroon. Journal of Virology. 1994; 68(3):1581-1585.

- Clinical and Laboratory Standards Institute. Procedures and Devices for the Collection of Diagnostic Capillary Blood Specimens; Approved Standard-Sixth Edition GP42-A6 Vol. 28 No. 25 September 2008.

- Clinical and Laboratory Standards Institute. Clinical Laboratory Waste Management; Approved

Guideline –Third Edition. GP05-A3 Vol.31 No.3 January 2011

- EPA Guide for Infections Waste Management: Publication No. EPA/530-SW-86-014. Washington, DC: US Environmental Protection Agency, 1986:1-1 ~ 5-5, R1-R3, A1-A24.

- CDC: 2008 Case Definition; Human Immunodeficiency Virus Infection.

- Delaney KP, Branson BM, Uniyal A, et al. Evaluation of the Performance Characteristics of 6 Rapid HIV Antibody Tests.Clinical Infectious Diseases. 2011; 52(2): 257-263.

- СП 3.1.5.2826-10 “Профилактика ВИЧ-инфекции”.

- КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «РАПИД БИО» (ООО «РАПИД БИО»).

Адрес юридического лица: 670017, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, 13А, офис 4, +7 495 105 99 16, info@rapidbio.ru, www.rapidbio.ru

Место производства медицинского изделия: Российская Федерация, 121205, г. Москва, тер-

ритория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, д. 42, стр.1, пом.179, 180. По всем вопросам следует обращаться к уполномоченному представителю производителя: Общество с ограниченной ответственностью «ЛАЙФ ДИАГНОСТИКС» (ООО «ЛАЙФ ДИАГНОСТИКС»).

Фактический и юридический адрес: 121205, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Можайский, тер. Сколково Инновационного центра, ул. Нобеля, д.5, помещ. 1, ком. 1 Р.М. 12,

+7 (969) 022-23-21, info@lifediagnostics.ru

- СИМВОЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ МАРКИРОВКЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

| Символ | Описание |  | Символ | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Производитель |  |  | Медицинское изделие для in vitro диагностики |
|  | Номер серии |  |  | Обратитесь к Инструк- ции по применению |
| +35˚C +2˚C | Температура хране- ния: от +2 до +35°С |  |  | Не использовать при повреждении упаковки |
|  | Срок годности изделия: год, месяц включительно |  |  | Не использовать повторно |
|  | Дата изготовления: год, месяц |  |  | Содержимого доста- точно для проведения n количества тестов |
|  | Каталожный номер |  |  | Хрупкое, обращаться осторожно |
|  | Беречь от влаги |  |  | Тест-картридж |
|  | Внимание |  |  | Буферный раствор |
|  | Состав набора |  | 60% 10% | Диапазон влажности |

Приложение 1

СХЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СКАРИФИКАТОРА

Снимите защитный язычок со скарификатора. Для этого поверните защитный язычок скарификатора против часовой стрелки на 180°, он легко выйдет из гнезда.

180о

Не

Защитный язычок

нажимайте эту кнопку

Плотно прижав отверстие скарификатора к коже выбранного места прокола, нажмите кнопку спуска механизма, находящуюся в верхней части устройства. Повторное нажатие этой кнопки невозможно.

Нажать

Кнопка